## Лист1
Протокол №
відомчої повірки ваг лабораторних рівноплечіх
| Підрозділ |  | Власник
| Заводський номер |  | Клас точності
| Максимальне навантаження |  | Мінімальне навантаження
| Ціна повірочної поділки шкали |  | Ціна поділки дійсна
1 Умови відомчої повірки відповідають вимогам наведеним в ЕД на еталони і ЗВТ.
2 Еталони та ЗВТ, які використовуються під час відомчої повірки, відповідають вимогам ДСТУ 7690:2015.
3 Результати повірки
3.1 Зовнішній огляд проведено, відповідає вимогам 5.1 ДСТУ 7690:2015.
3.2 Випробування проведено, відповідає вимогам 5.2 ДСТУ 7690:2015.
3.3 Определение метрологических характеристик
3.3.1 Определение основной абсолютной погрешности взвешивания
Таблица 2 |  |  |  |  | В миллиграммах
Номер измерения | Нагрузка на чашку |  | Отсчет по шкале |  | Положение равновесия | Разность положений равновесия
| левую | правую | L′ | L′′ | L1 -18 | ∆L
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
2 | 49.95 | 0 | 50 | 50 | 50 | —
3 | 100 | 0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | —
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —
5 | 1 | Р | -0.95 | -0.95 | -0.95 | —
6 | + 50 | Р | 48.65 | 48.65 | 48.65 | —
7 | + 100 | Р | 99.05 | 99.05 | 99.05 | —
8 | 1 | Р | -0.9 | -0.9 | -0.9 | —
9 | Р | 1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Р | 1 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Р | 1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.35
14 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05
15 | Р | 1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4
16 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
17 | Р | 1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3
18 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Р и - две гири массой, соответствующей НПВ
3.4.1.1 Определение основной абсолютной погрешности взвешивания | [6 empty] | 0.05 | 0
по шкале для ненагруженных весов | [6 empty] | 0.1 | 0
0
|  | 0.05 | мг
|  | -0.1 | мг
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности взвешивания
по шкале не должны быть более ± 0,15 мг | [6 empty] | 0.375 | 0
Результат : |  | ГОДЕН |  |  |  |  | 0.025 | 0
0
3.4.1.2 Определение основной абсолютной погрешности взвешивания при НПВ
|  | -0.375 | мг
|  | -0.025 | мг
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности взвешивания
при НПВ не должны быть более ± 0,75 мг.
Результат: |  | ГОДЕН
3.4.2 Определение погрешности от неравноплечести коромысла при НПВ
|  |  | 0.65 | мг
где а - масса гири, добавляемая на одну из чашек, после перестановки гирь,
| левая чашка | правая чашка
а = | 0 | 0
Плечо длиннее: |  | правое
Если гиря добавлена на левую чашку |  |  |  | 0.65 | мг
Если гиря добавлена на правую чашку |  |  |  | 0.65 | мг
[(Е8 + Е9) – (Е4 + Е10)] = |  | -1.3 | мг
Допускаемая погрешность от неравноплечести не должна быть более ± 1,0 мг.
Результат: |  | ГОДЕН
3.4.3 Определение размаха показаний весов
|  |  | 0.15 | мг
Размах показаний не должен быть более 0,15 мг.
Результат: |  | ГОДЕН
3.4.4 Определение непостоянства показаний ненагруженных весов
|  |  | 0.1 | мг
Непостоянство показаний ненагруженных весов не должно быть более 0,15 мг.
Результат: |  | ГОДЕН
Заключение о пригодности: |  |  | ГОДЕН |  |  |  | TRUE
Ведомственную поверку выполнил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Дата ведомственной поверки